| 香港中文大学（深圳）货物类资产购置论证报告 |  |
| --- | --- |
| 一、基本情况 |  |
| 项目名称 | AI小镇研究院实验室台柜采购 |
| 项目金额（最高限价） | 340.6750万元 |
| 论证编号 | LZ202309001 |
| 二、货物清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 单价(元); 总价(元); 是否接受进口. 1; 全钢实验台（边台）; 156; 米; 2,500; 390,000; 否. 2; 全钢实验台（中央台）; 129; 米; 5,000; 645,000; 否. 3; 全钢实验台（仪器台）; 19; 米; 3,000; 57,000; 否. 4; 全钢实验台（转角柜）; 7.0; 张; 2,500; 17,500; 否. 5; 不锈钢更衣柜; 5.0; 个; 3,500; 17,500; 否. 6; 不锈钢工作台; 8.5; 米; 2,500; 21,250; 否. 7; 不锈钢鞋柜; 4.5; 米; 2,000; 9,000; 否. 8; 不锈钢水柜; 2.0; 个; 1,500; 3,000; 否. 9; 大号PP水盆; 27.0; 个; 650; 17,550; 否. 10; 中号PP水盆; 4.0; 个; 500; 2,000; 否. 11; 滴水架; 31.0; 个; 350; 10,850; 否. 12; 紧急淋浴器; 6.0; 套; 3,500; 21,000; 否. 13; 精密通风柜; 40.0; 台; 30,000; 1,200,000; 否. 14; 排风试剂柜; 24.0; 个; 2,300; 55,200; 否. 15; 试剂柜; 49.0; 个; 2,200; 107,800; 否. 16; 1500通风柜; 25.0; 台; 15,000; 375,000; 否. 17; 1800通风柜; 6.0; 台; 18,000; 108,000; 否. 18; 三头水龙头; 31.0; 个; 250; 7,750; 否. 19; 万向罩; 96.0; 个; 2,000; 192,000; 否. 20; 试剂架; 101.75; 米; 1,000; 101,750; 否. 21; 洗眼器; 30.0; 个; 480; 14,400; 否. 22; 气瓶架; 44.0; 个; 300; 13,200; 否. 23; 货架; 10.0; 个; 2,000; 20,000; 否. |
| 三、产品技术要求 （三角星▲为重要参数） 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 全钢实验台（边台）; 1.1尺寸规格：边台规格宽750mm*高850mm，根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 1.2柜体钢材工艺及性能：柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm冷轧镀锌钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 1.3门铰或合页：采用 304不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定 1.4柜门/抽屉面板：双层设计，采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 1.5抽屉：采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 1.6层板：所有带柜门的实验柜均内置一块活动层板，可自由上下调节高度；材质为≥1.0mm厚冷轧镀锌钢环氧树脂喷涂，层板厚度为20mm。 1.7每个单元有四个可调螺丝支撑，并调节水平。 1.8▲符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准 1.9台面：台面选用≥20mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面，平板台面为釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯陶瓷台面。 1.9.1▲表面耐污染性能：GB/T 17657－2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸外）强酸强碱及有机溶剂腐蚀（包括98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、28%氨水、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醚、二氯甲烷，氯仿；所有检测结果均需达到5级）。 1.9.2物理性能：钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm；陶瓷台面的弯曲弹性模量值≥57000MPa；陶瓷台面的破坏强度≥13900N。 1.9.3光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21； 1.9.4线性热膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016，线性热膨胀系数≤4.7×10⁻⁶℃⁻¹。 1.9.5绝缘电阻性能：参照 GB/T10064-2006标准进行的绝缘电阻检测，检测结果不低于1.0x10¹⁴Ω，物理承载测试：跨距为660mm，加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N。 1.9.6压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400MPa。. 2; 全钢实验台（中央台）; 2.1尺寸规格：中央台规格宽1500mm*高850mm，根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 2.2柜体钢材工艺及性能：柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm冷轧镀锌钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 2.3门铰或合页：采用304不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定 2.4柜门/抽屉面板：双层设计，采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 2.5抽屉：采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 2.6所有带柜门的实验柜均内置一块活动层板，可自由上下调节高度；材质为≥1.0mm厚冷轧镀锌钢环氧树脂喷涂，层板厚度为20mm。 2.7每个单元有四个可调螺丝支撑，并调节水平。 2.8符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。 符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准 2.9台面：台面选用≥20mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面，平板台面为釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯陶瓷台面。 2.9.1表面耐污染性能：GB/T 17657－2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸外）强酸强碱及有机溶剂腐蚀（包括98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、28%氨水、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醚、二氯甲烷，氯仿；所有检测结果均需达到5级）。 2.9.2物理性能：钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm；陶瓷台面的弯曲弹性模量值≥57000MPa；陶瓷台面的破坏强度≥13900N。 2.9.3光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21； 2.9.4线性热膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016，线性热膨胀系数≤4.7×10⁻⁶℃⁻¹。 2.9.5绝缘电阻性能：参照GB/T10064-2006标准进行的绝缘电阻检测，检测结果不低于1.0x10¹⁴Ω，物理承载测试：跨距为660mm，加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N。 2.9.6压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400MPa。. 3; 全钢实验台（仪器台）; 3.1尺寸规格：仪器台规格宽900mm*高850mm，根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 3.2柜体钢材工艺及性能：柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm冷轧镀锌钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 3.3门铰或合页：采用304不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定 3.4柜门/抽屉面板：双层设计，采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 3.5抽屉：采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 3.6所有带柜门的实验柜均内置一块活动层板，可自由上下调节高度；材质为≥1.0mm厚冷轧镀锌钢环氧树脂喷涂，层板厚度为20mm。 3.7每个单元有四个可调螺丝支撑，并调节水平。 3.8符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。 符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准 3.9台面：台面选用≥20mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面，平板台面为釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯陶瓷台面。 3.9.1表面耐污染性能：GB/T 17657－2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸外）强酸强碱及有机溶剂腐蚀（包括98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、28%氨水、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醚、二氯甲烷，氯仿；所有检测结果均需达到5级）。 3.9.2物理性能：钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm；陶瓷台面的弯曲弹性模量值≥57000MPa；陶瓷台面的破坏强度≥13900N。 3.9.3光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21； 3.9.4线性热膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016，线性热膨胀系数≤4.7×10⁻⁶℃⁻¹。 3.9.5绝缘电阻性能：参照 GB/T10064-2006标准进行的绝缘电阻检测，检测结果不低于1.0x10¹⁴Ω，物理承载测试：跨距为660mm，加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N。 3.9.6压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400MPa。. 4; 全钢实验台（转角柜）; 4.1尺寸规格：转角柜规格宽1000mm*高850mm，根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 4.2柜体钢材工艺及性能：柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm冷轧镀锌钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 4.3门铰或合页：采用304不锈钢材质，非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定 4.4柜门/抽屉面板：双层设计，采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 4.5抽屉：采用≥1.0mm冷轧镀锌钢板，喷涂≥75um厚环氧树脂粉末。 4.6所有带柜门的实验柜均内置一块活动层板，可自由上下调节高度；材质为≥1.0mm厚冷轧镀锌钢环氧树脂喷涂，层板厚度为20mm。 4.7每个单元有四个可调螺丝支撑，并调节水平。 4.8符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准 4.9台面：台面选用≥20mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面，平板台面为釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的同色透芯陶瓷台面。 4.9.1表面耐污染性能：GB/T 17657－2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸外）强酸强碱及有机溶剂腐蚀（包括98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、28%氨水、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醚、二氯甲烷，氯仿；所有检测结果均需达到5级）。 4.9.2物理性能：钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm；陶瓷台面的弯曲弹性模量值≥57000MPa；陶瓷台面的破坏强度≥13900N。 4.9.3光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21； 4.9.4线性热膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016，线性热膨胀系数≤4.7×10⁻⁶℃⁻¹。 4.9.5绝缘电阻性能：参照 GB/T10064-2006标准进行的绝缘电阻检测，检测结果不低于1.0x10¹⁴Ω，物理承载测试：跨距为660mm，加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N。 4.9.6压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400MPa。. 5; 不锈钢更衣柜; 5.1.尺寸长900mm*宽500mm*高1800mm；根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 5.2.材质采用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 5.3.外观为哑光拉丝； 5.4.每个门板带独立门锁，门数可按需定制。 5.5.不锈钢更衣柜内置一块≥0.8mm厚层板，内部横向设置不锈钢晾衣杆. 6; 不锈钢工作台; 6.1.柜体尺寸宽600mm*高800mm，落地式框架结构；根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 6.2.主框架应采用≥40×40×1.0mm厚矩形不锈钢管整体焊接成型制作； 6.3.每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚 6.4.台面采用≥1.2mm厚304#不锈钢板。. 7; 不锈钢鞋柜; 7.1尺寸宽350mm*高500mm; 7.2材质采用≥1.2mm厚304#不锈钢板; 7.3外观为哑光拉丝; 7.4单面双层鞋柜，落地摆放。. 8; 不锈钢水柜; 8.1尺寸：长500mmx宽500mmx高850mm；根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 8.2材质采用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 8.3配备不锈钢单口感应水龙头。. 9; 大号PP水盆; 9.1尺寸：大号PP水盆长800mm*宽450mm*高330mm 9.2材质：采用PP新料注塑成型 9.3水槽壁厚度：厚度为≥3.5mm。 附件含：PP去水；含阻水盖、PP提笼。. 10; 中号PP水盆; 10.1尺寸：中号PP水盆长550mm*宽450mm*高300mm 10.2材质：采用PP新料注塑成型 10.3水槽壁厚度：厚度为≥3.5mm。 附件含：PP去水；含阻水盖、PP提笼。. 11; 滴水架; 11.1尺寸：长550mm*宽400mm*高108mm 11.2材质：高密度PP； 11.3类型：单面； 11.4底部托盘中间设有排水孔； 11.5可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根，有三种不同功能及长度的滴水棒； 11.6安装方式：壁挂式/台式； 11.7颜色：黑色、白色、灰色可选；. 12; 紧急淋浴器; 12.1主体材料：304不锈钢，厚度：≥3mm，Ni含量≥8%。 12.2配备喷淋系统和洗眼系统； 12.3符合GB/T 38144.1-2019标准；，紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 12.4紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa； 12.5洗眼器进水口尺寸：DN25 12.6洗眼系统排水口尺寸：DN25 12.7排水盘排水口尺寸：DN40. 13; 精密通风柜; 13.1尺寸：1500mm*850mm*2350mm根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。通风柜的变风量控制系统和风机在装修工程范围，本项目无需提供； 13.2▲通过安全标准测试 EN14175认证，通过EN14175型式测试； 13.3▲节能环保能力：通风柜在保证泄露率低于0.01PPM前提下，1500mm宽通风柜排风量低于450m3/h（或者在面风速低于0.3m/s时），泄漏率达标。 13.4通风柜安全稳定性能要求 13.4.1推拉门弹簧锁：当推拉门向上推至500mm高时，推拉门会自动锁住，压住弹簧锁可以将推拉门解锁，再推至500mm高度以上； 13.4.2推拉门防腐安全性能：用齿状带作为连接，齿状带为PP材质；门上装有滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。 13.4.3▲导流板维护：导流板模块化设计，可以拆卸，进行清洁。（提供产品彩页截图或者图文说明作为证明材料，原件备查） 13.5框架结构 13.5.1外部结构整体全钢结构，落地式，采用≧1.2mm冷轧镀锌钢板；表层经环氧树脂喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度60-80um； 13.5.2框架结构包含两块侧板，一块背板，一块顶部封板，一扇推拉门和一块推拉门上方固定安全玻璃视窗；通风柜的内衬背板需具备后期安装蒸馏架的孔位或安装连接件； 13.5.3▲1500mm宽的通风柜可利用内宽度不小于1200mm，工作区深度为700mm以上，整体高度为2300mm以上，操作舱内高度不少于1100mm；（提供产品彩页截图或者图文说明作为证明材料，原件备查） 13.5.4集气罩：采用≧1.2mm冷轧钢板，矩形底部带圆弧设计的排风口，表面经环氧树脂漆喷涂，进口处带有减噪垫圈，出口直径为250-315mm； 13.5.5视窗：移门玻璃采用双层夹胶玻璃，厚度≧5mm；玻璃门可以在任意位置稳定停留； 13.5.6▲防夹手的推拉门视窗：推拉门视窗与台面留有空隙，推拉门拉到底部时，不会夹手；（提供产品彩页截图或者图文说明作为证明材料，原件备查） 13.5.7 ▲过线槽设计：通风柜系统有一个可折叠的过线槽，这过线槽确保连接的安全和保护线缆。这种开口设计可靠地将电力引入内部，而不会对排风产生不利影响。（提供产品彩页截图或者图文说明作为证明材料，原件备查） 13.5.8台面：台面选用20-25mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，参数与全钢实验台的台面参数一致（详见1.11）。 13.5.9通风柜配有一个一次性成型PP实验室专用小水槽。 电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：4个插座，220V，10A。. 14; 排风试剂柜; 14.1柜体尺寸长度900mm*宽度450mm*高度1800mm根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 14.2柜门 采用环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质（或为钢化安全玻璃趟门），表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≧75um双层设计，中间空隙填充有隔音材料； 14.3门铰 14.3.1不锈钢材质； 14.3.2非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定； 14.3.3运动负重：≧90kg（开合次数≧100000次）； 14.3.4打开角度为90-165度。 14.4层板 14.4.1环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢板材质； 14.4.2所有带柜门的柜体均内置活动层板，层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。 14.4.3可抽风式试剂柜顶部安装有抽风口，可连接实验大楼抽风系统，直径75mm，抽风量为50m³/小时。. 15; 试剂柜; 15.1试剂柜与序号14排风试剂柜参数一致，顶部不安装抽风口 15.2柜体尺寸长度900mm*宽度450mm*高度1800mm根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。. 16; 1500通风柜; 16.1尺寸：长度1500mm*宽度850mm*高度2350mm根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。通风柜的变风量控制系统和风机在装修工程范围，本项目无需提供； 16.2▲标准：符合JB/T6412-1999标准 16.3通风柜具体性能要求： 16.3.1本项目通风柜为标准型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作； 16.3.2主体结构：双层全钢，采用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 16.4台面：台面选用25mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面，； 16.5台面前挡板：采用耐腐蚀材料涂层，耐强酸强碱。 16.6通风柜配有一个一次性成型PP实验室专用小水槽。 16.7移门：使用钢化安全玻璃，滑轨采用专用型材，无卡阻，并可在任意位置停止留。 16.8传动索或同步带：采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。 16.9所有通风柜的内衬材料为≥5mm厚抗倍克板内衬材料。导流板内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑 16.10底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。 16.11照明：两个节能LED灯管。 16.12电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：4个插座，220V，10A。. 17; 1800通风柜; 17.1尺寸：长度1800mm*宽度850mm*高度2350mm根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。通风柜的变风量控制系统和风机在装修工程范围，本项目无需提供； 17.2标准：符合JB/T6412-1999标准 17.3通风柜具体性能要求： 17.3.1本项目通风柜为标准型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作； 17.3.2主体结构：双层全钢，采用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。 17.4台面：台面选用25mm厚一体成型高温烧制碟型陶瓷台面； 17.5台面前挡板：采用耐腐蚀材料涂层，耐强酸强碱。 17.6通风柜配有一个一次性成型PP实验室专用小水槽。 17.7移门：使用钢化安全玻璃，滑轨采用专用型材，无卡阻，并可在任意位置停止留。 17.8传动索或同步带：采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。 17.9所有通风柜的内衬材料为≥5mm厚抗倍克板内衬材料。导流板内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑 17.10底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。 17.11照明：两个节能LED灯管。 电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：4个插座，220V，10A。. 18; 三头水龙头; 18.1主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 18.2开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀开关，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP） 18.3直管：采用ⵁ26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ⵁ22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ⵁ19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。. 19; 万向罩; 19.1主体：PP材质；万向罩连接的排风系统由工程施工单位负责，不在本次采购范围内； 19.2关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 19.3关节密封圈：高密度橡胶； 19.4关节连接杆：万向罩的关节连杆与天花连接处采用≥1.0厚冷轧钢板材质的底座连接，304不锈钢； 19.5关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 19.6气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 19.7伸缩导管φ75/110mm 高密度PP； 19.8铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥2000mm； 19.9拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 固定底座：PP材质由模具注塑一体成型；. 20; 试剂架; 20.1▲试剂架获得GS安全认证； 20.2功能：功能试剂架的集成了电源供应和给排水模块。它们由不同的连续模块单元组成，并且可以拼装连接； 规格尺寸：双边型 92mm，包含292mm的悬臂板。根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 20.3 支撑架的结构需采用镀锌钢，外喷环氧树脂喷涂（喷涂平均厚度为80μm） 20.4 层板固定架和支架：支架需采用3.0mm厚的镀锌钢板，外喷环氧树脂喷涂（涂层厚度平均为80 μm）。需可以牢固的悬挂固定在承重柱上。支架有5档高度可调，总高度为390mm。 20.5试剂架层板：试剂架层板需采用宽150mm 厚19mm的欧松板，后背层板固定扣和两侧层板卡扣都采用金属件，固定配件均采用滚花螺丝固定，一个人可以进行试剂架层板的安装和拆卸。 20.6▲供应商需对试剂架结构的安全性与可扩展性进行图文说明，提供彩页，图片说明其安全性和可拓展性，原件备查.. 21; 洗眼器; 21.1主体：加厚铜质； 21.2洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 21.3莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 21.4防尘盖：PP材质； 21.5水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 21.6控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；. 22; 气瓶架; 22.1材质：ABS；单瓶固定。. 23; 货架; 23.1尺寸规格长1200mm*宽450*高1800mm，根据现场实际情况调整，允许±5%的偏差。 23.2货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 23.3货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型，层板厚度≥1.0mm，内置加强筋； 23.4横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板。 23.5货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品货架层可上下依节距任意调节，拆装方便.. |
| 四、售后服务 序号; 目录; 售后需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 原厂保修，货物免费质保期 3 年， 核心部件（实验室家具台面）保修期为 4 年。自最终验收合格之日起计算，实验室台面在质保期内非人为导致损坏的情况下，中标方应无条件更换。. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后 2 小时内响应，24 小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 培训方案; 通风橱等无需培训. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维保期外; 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人须以不高于市场零售价格的80%配件价格向采购人提供备品备件。. （三）其他交付要求. 1; 关于交货; 1. 交货地点：香港中文大学（深圳） 2. 交货义务：中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 3. 交货期限：签订合同后 45 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 1. 中标人货物经过大学组织的验收后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 2. 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： 1) 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 3) 货物具备产品合格证。 3. 交付同时开箱初验。采购人应在交付时对设备进行开箱初验，以确认设备的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 4. 如设备经安装、调试、运行后验收的，中标人应在设备到货并经开箱初验合格后 日内完成设备安装、调试、运行的所有工作。 5. 设备验收时，中标人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。 6. 采购人验收合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由中标人承担。. 3; 检测验证; 如招标方发现中标人提供的货物与投标资料明显不相符且投标人不能提供证据，招标方有权直接通过第三方检测机构对于中标方提供的本项目全部或部分设备，依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。不管其检测结果是否与投标资料一致，其检测费用均由中标方承担。. |
| 五、检测报告或演示 序号; 货物名称; 检测机构及时间要求; 检测指标或内容要求. 1; 全钢实验台（边台）; 提供第三方检测机构出具的检测报告 截止日期前5年之内; GB24820-2009 实验室家具通用技术条件：有害物质限量、安全性要求、理化性能、力学性能合格. 2; 全钢实验台（中央台）; 提供第三方检测机构出具的检测报告 截止日期前5年之内; 实验台柜体钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》. 3; 全钢实验台（仪器台）; 提供第三方检测机构出具的检测报告 截止日期前5年之内; GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：桌面水平静载荷试验，加力150N，循环次数达到6万次。. 4; 全钢实验台（转角柜）; 提供“CMA”或“CNAS”认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告，检测报告出具日期在投标截止日期前 5年之内。; 实验室台面： 表面耐污染性能：GB/T 17657－2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸外）强酸强碱及有机溶剂腐蚀（包括98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、28%氨水、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醚、二氯甲烷，氯仿；所有检测结果均需达到5级）。 物理性能：钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm；陶瓷台面的弯曲弹性模量值≥57000MPa；陶瓷台面的破坏强度≥13900N。 光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21； 线性热膨胀系数：参照GB/T3810.8-2016，线性热膨胀系数≤4.7×10⁻⁶℃⁻¹。 绝缘电阻性能：参照 GB/T10064-2006标准进行的绝缘电阻检测，检测结果不低于1.0x10¹⁴Ω，物理承载测试：跨距为660mm，加载速度为5mm/min，对台面的物理承载进行测试，记录跨距3%的承载力值，检测结果的平均值不低于15000N。 压缩强度：对台面的物理性能进行测试，要求其压缩强度不低于400MPa。. 13; 精密通风柜; 提供TUV出具的EN14175认证证书，检测报告，检测报告出具日期在投标截止日期前5年之内；; 安全认证标准：通风柜通过国际安全标准测试 EN14175标准认证， 并提供完整的型式测试报告。 节能环保能力： 通风柜的设计结构 有节能环保技术；通风柜在保证泄露率低于0.01PPM前提下，1500mm宽通风柜排风量低于450m³/h（或者在面风速低于0.3m/s时），泄漏率达标. 16; 1500通风柜; 提供第三方检测机构出具符合JB/T6412-1999标准的检测报告，出具日期在投标截止日期前5年之内；; JB/T6412-1999检测要求，面风速示踪气体浓度，阻力试验、漆膜附着力试验符合标准；. 20; 试剂架; 提供第三方检测机构出具的认证证书，证书出具日期在投标截止日期前五年之内; 试剂架获得GS安全认证证书. |

六、产品调查情况（含进口的必要性说明） 同类同档次不同品牌产品的比较： 大号PP水盆 品牌; 上海台雄; 科恩; 广东科航. 型号; SAN-5102; KP2; KH-PH02. 参考价格(元); 700元/个; 650元/个; 680元/个. 颜色; 黑、灰; 黑 ，白 ，灰; 黑 ，灰，白. 材质; 高密度 PP ，耐强腐 蚀 ，如王水; 高密度 PP 材料， 耐强 酸强碱。稳定性强 ，并 具有弹性，韧性，不易 老化。; 高 性 能 PP 一 体 成 型，耐酸碱和有机溶 剂等，稳定性强 ，不 易老化. 厚度; 5-8mm; 5-8mm; 6-8mm. 表面处理; 槽沿表面处理为皮 纹 ，耐刻刮 ，与大 部分与台面板表现 纹理一致。; 溢水管与水槽一体注塑 成型，防止废水溢出水 槽台面 ，提高了实验室 的安全性。; 槽 内 表 面 处 理 为 光 滑 ，易去水 ，颜色大 部分与台面板一致。. 精密通风柜 品牌; 仕华那; 莱恩利; 威瑟曼. 型号; 仕华那; 莱恩利; 威瑟曼. 参考价格(元); 33000; 35000; 32000. 符合认证标准; 安全认证标准：通风柜通过国际安全标准测试 EN14175标准认证，通风柜厂家拥有TUV产品服务公司GS认证的实验室，并提供完整的型式测试报告；提供TUV出具的EN14175认证证书; 产品符合我国JB/T 6412-1999《排风柜》标准，符合欧洲EN14175标准。通风柜厂家拥有TUV产品服务公司GS认证的实验室，并提供完整的型式测试报告；提供TUV出具的EN14175认证证书; 安全认证标准：通风柜通过国际安全标准测试 EN14175标准认证，通风柜厂家拥有TUV产品服务公司GS认证的实验室，并提供完整的型式测试报告；提供TUV出具的EN14175认证证书. 主要节能环保能力; 通风柜是高耗能设备，通风柜的设计结构必须考虑节能环保要求；通风柜在保证泄露率低于0.01PPM前提下，1500mm宽通风柜排风量低于450m3/h（或者在面风速低于0.3m/s时），泄漏率达标，; 自动补风系统、全新的主动式辅助进风导向系统提高了安全性的同时减少了排放量。 排风量低于450m3/h（或者在面风速低于0.3m/s时），泄漏率达标; 通风柜运行时：排风量低于450m3/h（或者在面风速低于0.3m/s时），泄漏率达标。. 主体机构; 采用≧1.2mm冷轧镀锌钢板；表层经环氧树脂喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度60-80um；; 采用≧1.2mm冷轧镀锌钢板；表层经环氧树脂喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度60-80um；; 采用≧1.2mm冷轧镀锌钢板；表层经环氧树脂喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度60-80um；. 推拉门; 推拉门安全性技术：用齿状带作为连接，齿状带为PP材质；可单手操作，有防砸装置；; 采用同步带作为连接，有限位装置; 采用同步带作为连接，有限位装置. 集气罩; 采用≧1.2mm冷轧钢板，矩形底部带圆弧设计的排风口，表面经环氧树脂漆喷涂，进口处带有减噪垫圈，出口直径为250-315mm；; 采用≧1.2mm冷轧钢板，矩形底部带圆弧设计的排风口，环氧树脂喷涂厚度60-80um；; 采用≧1.2mm冷轧钢板，矩形底部带圆弧设计的排风口，环氧树脂喷涂厚度60-80um；. 照明; 2节LED灯管; 2节LED灯管; 2节LED灯管. 插座数量; 4个插座，220V，10A; 4个插座，220V，10A; 4个插座，220V，10A. 三头水龙头 品牌; 上海台雄; 科恩; 广东科航. 型号; SAN-21304; KA1; KH-W302. 参考价格(元); 280 元/个; 250 元/个; 260 元/个. 材质; 加厚铜质; 加厚铜质; 加厚黄铜. 涂层; 高亮度环氧树脂涂 层 ，耐 腐 蚀 ，耐 热 ，防紫外线辐射; 环氧树脂涂层 ，耐 腐蚀 ，耐热 ，防紫 外线辐射; 高亮度环氧树脂涂 层 ，耐 腐 蚀 ，耐 热 ，耐酸碱 ，不溶 于大部分醇类和烃 类溶剂 ，防紫外线 辐射。. 陶瓷阀芯; 90° 旋转 ，使用寿 命开关 50 万次 ， 静 态最 大 耐 压 20 巴; 90° 旋转 ，使用寿 命开关 50 万次 ， 静 态最 大 耐 压 10巴; 90° 旋转 ，使用寿 命开关 50 万次 ， 静 态 最 大 耐 压 25±0.5KG。. 附件; 可拆卸铜质水嘴 ， 可加接防溅滤水器; 可拆卸铜质水嘴 ， 可加接防溅滤水器; 可拆卸铜质水嘴 ， 可加接防溅滤水器. 肘动开关; 高 密 度 PP ，防 止 二次污染; 高 密 度 PP ，人 体 工学设计 ，手感舒适; 高 密 度 PP ，耐 腐 蚀 ，绝缘 ，耐高温100℃ 以上 ，人体 工学 ，手感舒适。. 鹅颈管; 可 360°旋转; 可 360°旋转; 可 360°旋转. 洗眼器 品牌; 上海台雄; 科恩; 广东科航. 型号; SAN-7101; KC1; KH-W01. 参考价格(元); 550 元/个; 480 元/个; 500 元/个. 主体; 加厚铜质; 加厚铜质; 加厚黄铜. 洗眼器喷头; 加厚铜质环氧树脂 涂 层 外 加 软 性 橡 胶 ，出水经缓压处 理呈泡沫状水柱 ， 防止冲伤眼睛; 加厚铜质环氧树脂涂层外 加软性橡胶 ，出水经缓压 处理呈泡沫状水柱 ，防止 冲伤眼睛; 加厚铜质环氧树脂 涂 层 外 加 软 性 橡 胶 ，出水径缓压处 理呈泡沫状水柱 ， 防止冲伤眼睛。. 防尘盖; PP材质 ，使用时自动被水冲开。; PP材质 ，使用时自动被水冲开。; PP材质 ，使用时自动被水冲开。. 水流锁定开挂; 水流开启 ，水流锁 定功能一次完成 ， 方便使用; 水流开启 ，水流锁定功能 一次完成 ，方便使用。; 水流开启 ，水流锁定功能 一次完成 ，方便使用。. 控制阀; 壁挂式/台式; 止逆阀 ，其阀门可自动关 闭; 止逆阀 ，其阀门可 自动关闭. 供水软管; 长度 1.5 米 ，软性 PVC 管外覆不锈钢 网 ，外 层 包 裹 PE 管 ，有 效 防 止 生 锈 ，渗漏。; 长 度 1.5 米 ，软 性 PVC 管外覆不锈钢网 ，外层包 裹 PE 管 ，有 效 防 止 生 锈 ，渗漏。; 长度 1.5 米 ，软性 PVC 管外覆不锈钢 网 ，外 层 包 裹 PE 管 ，有 效 防 止 生 锈 ，渗漏。. 水流量; 60L/min; 60L/min; 80L/min.

七、配套条件落实情况 主要配套条件落实情况（明确具体的设备安装和使用场地、配套设施落实情况、特殊的使用环境要求，水、电、防磁、防震、机房等其他的配套要求，是否有承重问题等。） 本次实验室家具用于大运AI小镇B12深圳分子聚集体科学与工程研究院三至五层，目前项目在装修阶段，水电按照平面布置图纸进行预留，本次家具采购不涉及防磁、防震等特殊要求。 设备管理或操作人员、设备物资购置和使用许可证等的落实情况：（应明确设备具体的管理人员或团队，以及后续维修维护经费的支出渠道等。若是特种设备需取得相应的特种设备的使用许可证书；） 设备管理已经落实。 安全风险防护措施落实情况：（涉及安全风险的填写，涉及辐射安全、生物安全的按规定做环境安全风险评价；是否涉及污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素；如涉及则应提出计划的处理方式。） 本次实验室家具安装不涉及辐射安全、生物安全、污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素。

八、购置合规性 （配置是否符合国家及学校规定的配置标准，对属于国家或地方控制采购的设备物资，是否已取得购置许可等。 拟购置产品的配置符合国家及学校规定的配置标准。

九、共享方案（含校内外） （根据国家和地方的相关要求，所有设备均应向全校无条件开放共享，单台件≥30万的设备应按规定向社会开放共享) 提供共享

十、专家论证意见 本次购置的货物为了满足AI小镇深圳分子聚集体科学与工程研究院实验科研使用需求，拟购置的设备配置需求主要按照用户实际要求设定。该项目用户承诺已落实场地、管理、经费等配套安排，建议用户进一步核实选型和配置合理性，避免采购与实际使用需求不匹配。 专家组经过反复论证，专家组一致同意通过“AI小镇研究院实验室台柜采购”购置项目方案评审。