| 香港中文大学（深圳）货物类资产购置论证报告 |  |
| --- | --- |
| 一、基本情况 |  |
| 项目名称 | 体育教学实验设备购置项目 |
| 项目金额 | 185万 |
| 论证编号 | LZ202512006 |
| 二、货物清单 - 货物清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 单价(元); 总价(元); 是否接受进口. 1; 测力台; 2.0; 台; 450,000; 900,000; 是. 2; 三维运动解析系统; 1.0; 台; 950,000; 950,000; 是. |
| 三、产品技术要求 （如拟采用单一来源或竞价方式采购的，所有参数均不可负偏离。每项独立评分的技术参数请单列一行，并按照1.1、1.1.1、1.1.1.1和1.2等标准形式设置序号。） 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 测力台; 1.1三维测力台技术要求： ★1.1.1三维测力台表面积：≥600mm×400mm，内置传感器类型：三分量压电式测力传感器 1.1.2传感器数量：≥4个，重量：≤25kg 1.1.3力测量范围： Fx、Fy: 区间要求为-10000—10000N（所投产品，范围最小值≤-10000N，范围最大值≥10000N，即为满足该项技术要求）; Fz: 区间要求为-10000—10000N（所投产品，范围最小值≤-10000N，范围最大值≥10000N，即为满足该项技术要求） 1.1.4力值最大量程： Fx、Fy≥10000N ; Fz≥20000N， 1.1.5过载能力： Fx、Fy≥15000N；Fz≥25000N 1.1.6固有频率：fn(x,y)≥900Hz，fn(z)≥900Hz； 1.1.7阈值：Fx，Fy≤20mN；Fz≤40mN 1.1.8固定式安装。 1.1.9三维测力台有4个量程范围，4个量程比例为1:5:10:20,可以根据研究需求选取合适量程。 1.2电气参数 ★1.2.1测力台间PTP同步，系统能够与三维运动解析系统联机使用 ，并提供联机所需要的全部硬件（包含但不限于同步触发盒、连接线缆等）以及测力台安装固定框架。投标时需提供联机使用的功能截图或说明书。 1.2.2 至少可以支持16块力台同步 1.2.3 同步误差（IEEE1588型）≤10μs 1.2.4 测力台之间串联连接。 1.3软件功能技术要求： 1.3.1基本数据采集分析软件能够同时控制测力台数量≥16个。 1.3.2基本数据采集分析软件可测量、存储和分析快速变化的地面反作用力。 1.3.3基本数据采集分析软件能够分析测试3个正交分力：Fx、Fy、Fz和3个正交分力矩：Mx、My、Mz 1.3.4基本数据采集分析软件提供压力中心（COP）分布信息；摩擦系数（COF）分析；可现实力的梯度、功率和功的分析测试；可测量质量中心的加速度、速度和位移。 1.3.5基本数据采集分析软件支持其它模拟输入信号兼容联机功能：肌电仪、测角仪、加速度计或其它传感器的信号。 1.3.6数据处理功能：数据滤波、数据剪辑、频率分析（FFT）。. 2; 三维运动解析系统; 2.1、硬件要求： 2.1.1、镜头 2.1.1.1感应芯片类型：CMOS 2.1.1.2像素：不低于220万 ★2.1.1.3全分辨率下采集频率 ：不低于330Hz 2.1.1.4快门模式：电子快门 2.1.1.5摄像机可同时捕捉反光球数目：不少于500个 ▲2.1.1.6内置温度传感器，检测摄像机温度的变化，可检测的温度范围要求为零下5-35摄氏度（所投产品范围最小值≤零下5摄氏度，范围最大值≥35摄氏度，即为满足该项技术要求）。 ▲2.1.1.7内置加速度传感器，加速度范围，设置和实时监控摄像机位置，加速度计检测范围要求为-1至1G，所投产品范围最小值≤-1G，范围最大值≥1G，即为满足该项技术要求。 2.1.1.8摄像机输出模式：原始数据；中心圆点坐标；灰阶数据；边缘数据多种可选 2.1.1.9软件操作镜头，调节阀值，电子停机，启动，调控电子快门，阳光滤镜 2.1.1.10镜头具备全局快门，LED频闪技术：采用二次光学放大、分散红外和近红外技术，超广角镜头焦距区间要求为6.5mm-12.5mm可调（所投产品范围最小值≤6.5mm，范围最大值≥12.5mm，即为满足该项技术要求） 2.1.1.11可视宽角：不低于95度×50度 2.1.1.12可视窄角：不低于45度×28度 2.1.2、数据采集器 2.1.2.1可同时连接≥16个镜头 2.1.2.2支持64模拟通道输入 2.1.2.3支持VESA同步输入 2.1.2.4 以太网供电，通讯传输采用RJ45接口 2.1.3、动态标定器 2.1.3.1 动态静态标定采用同一个框架 ★2.1.3.2采用主动发光LED技术的动态标定架 2.1.3.3内置≧ 5 对 LED 标记点，标定范围不小于15米，光谱兼容 NIR和IR (近红外和红外) ，支持 VR (可见红光)；支持频闪模式和常亮模式，（常亮模式用于强光干扰环境的拍摄），动态标定框架内置气泡水平仪及水平调节功能 2.1.3.4双波长LED，支持不同光照环境的动态标定标定架宽度≤ 240mm 2.1.4、反光球 2.1.4.1 直径 9mm反光球：不少于50个 2.1.4.2 直径14mm反光球：不少于50个 2.2、软件要求： 2.2.1能够数字同步三维测力台数据及表面肌电系统数据 2.2.2提供全部实时的安装、标定、采集及实时处理的工作环境 2.2.3支持动态及静态标定，并可实时显示，同时不做动静态标定的顺序指定，使用者可根据情况选择。提供自定义标定功能 2.2.4支持二维及三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可任意角度平移画面，可自由缩放 2.2.5棍图显示，点阵图显示，模拟图形显示及客户自定义显示模式 2.2.6支持2D显示，同时镜头主板支持2D实时追踪功能 2.2.7支持XYZ坐标显示：全局坐标及自定义刚体的局部坐标均可实时显示 2.2.8显示、隐藏捕捉区域，自定义捕捉区域的颜色及形式 2.2.9显示、隐藏虚拟marker及其运动轨迹，实时二维及三维数据，可实现实时插值运算，插值数据自动用虚线显示，自定义插值运算参数 2.2.10支持普通、高速摄像机同步拍摄,同时可对普通或高速摄像机进行空间位置标定，实现数据化的Overlay 2.2.11计算、输出位置（任何点的空间三维坐标），以及定义刚体坐标中心在全局坐标中的空间位置；计算、输出速度（包含但不限于任意点的空间三维速度，刚体平动三维速度，3点角速度，2线空间三维角速度）；计算、输出加速度（包含但不限于任意点的空间三维加速度，刚体平动三维加速度，3点角加速度，2线空间三维角加速度）；计算、输出角度（任意三点角度、4点角度、2个刚体间空间角度）；计算、输出距离（任意点间距离、坐标投影距离、刚体局部坐标中心距离）；计算、输出任意数据的均值、标准差 2.2.12支持平板电脑使用App对镜头进行设置、校准和捕捉 2.2.13软件支持在 2D 环境识别刚体，即使仅一个摄像头观察到标志物，数据也会继续传输。 2.2.14软件延时≤2.5毫秒；可降低沉浸环境中的反馈问题。 2.2.15支持读取在 UDP,TCP 和VRPN Open Source 协议中的数据 2.2.16支持 Virtools，Open Scene Graph，WorldViz ，PaNDA3D, Jack 和VR Juggler 等3D 应用程序 2.2.17软件带有 DataStream SDK，支持Win32 WIN64 和Linux，可以使用其他语言进行二次开发来扩展系统性能 ▲2.3系统配置要求： （1）高速红外摄像头≧8个 （2）摄像头专用连接线≧8根 （3）电源适配器≧1套 （4）动态标定框架≧1套 （5）系统主机≧1个 （6）大号反光球≧50个. |
| 四、售后服务和验收要求 序号; 目录; 售后需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 原厂保修，货物免费保修期___3___年，自最终验收合格之日起计算. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后___2___小时内响应，___24___小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 培训方案; 中标公司需要提供交钥匙服务。需要提供不少于3次的设备、每次培训时长不少于3小时、培训内容包含但不限于软硬件系统安装调试、日常操作、数据分析、维护保养等内容，直至相关老师和学生能够独立掌握系统的使用和日常维护保养，以及紧急情况的处理的工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维保期外; 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人以市场零售价格___8___折的配件价格向采购人提供备品备件。. （三）其他交付要求. 1; 关于交货; 1. 交货地点：香港中文大学（深圳） 2. 交货义务：中标人承担的货物运输、安装调试、验收检测和提供货物操作说明书、图纸等其他类似的义务。 3. 交货期限：签订合同后___90___天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 1.采购人和中标人应在交付时对货物进行开箱验货，以确认货物的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 2.如货物经安装、调试、试运行后验收的，中标人应在货物到货并经开箱验货合格后___10___日内完成货物安装、调试的所有工作。 3.采购人验收合格前，除货物已由采购人实际使用的情况外，货物的一切风险（包括但不限于货物的损毁、灭失及可能的侵权等），均由中标人承担。 4.验收时，双方按照合同约定及时对交付的货物进行验收，中标人应配合采购人的履约检查及验收。 5.中标人货物经过大学组织的验收后，中标人需提供产品保修文件。. 3; 检测验证; 如采购人发现中标人提供的货物与投标资料明显不相符且中标人不能提供证据，采购人有权直接通过第三方检测机构对于中标人提供的本项目全部或部分货物，依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标人提供货物与其投标资料是否相符的认定标准。如检测结果符合合同要求，其检测费用由采购人承担；如检测结果不符合合同要求，其检测费用由中标人承担。. |
| 五、配套条件落实情况 主要配套条件落实情况：（明确具体的设备物资安装和使用场地、配套设施落实情况、特殊的使用环境要求，水、电、防磁、防震、机房等其他的配套要求，是否有承重问题等。原则上使用大学经费采购的100万元以上的大型仪器设备，均应列入UCRF统一管理，应提前明确存放地址。） 设备无特殊的使用环境要求。 设备物资管理和维修维护落实情况：（符合要求的设备物资管理人员或操作人员的落实情况，应明确设备物资具体的管理人员或团队，以及后续维修维护经费的支出渠道等。） 设备由专业人员负责运行维护。 设备管理或操作人员资格证、设备物资购置和使用许可证等的落实情况：（涉及安全风险的填写。若是特种设备需取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》或《中华人民共和国特种设备安全管理人员》，特种设备的使用许可证；放射源或射线装置所需的辐射安全许可证等。） 操作该设备无特殊资质要求。 安全风险防护措施落实情况：（涉及安全风险的填写，涉及辐射安全、生物安全的按规定做环境安全风险评价；如涉及污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素，则应提出计划的处理方式。） 该设备不涉及到安全风险防护等相关问题。 |  |
| 六、购置合规性 （配置是否符合国家及学校规定的配置标准，对属于国家或地方控制采购的设备物资，特别审批或许可产品是否已取得购置许可等。是否符合国家安全、卫生、环保等强制性规定） 设备符合国家及学校规定的配置标准，不属于国家或地方控制采购的设备物资，无需特别审批和特殊购置证，不属于国家安全、卫生、环保等强制性规定的范围。 |  |
| 七、共享方案（含校内外） （根据国家和地方的相关要求，所有设备均应向全校无条件开放共享，单台件≥50万的设备应按规定向社会开放共享) 本设备可按照相关法规要求对外开放共享。 |  |
| 八、专家论证意见 拟采购的三维测力台及三维运动解析系统体育教学实验设备能够满足大学体育教学与相关科研工作的实际需求，购置理由充分。项目已落实安装及使用场地，配套设施条件，整体实施可行。根据前期市场调研情况。 项目拟采购的进口三维测力台及三维运动解析系统等核心设备，在同步误差控制、采集频率和测量精度等关键指标方面优于国产同类产品，国产产品难以满足开展运动生物力学教学与科研的需求，因此本项目符合接受进口产品的条件。 专家组一致同意通过“体育教学实验设备购置项目”的论证。 |  |